大连市第五人民医院询价函

大连市第五人民医院排痰机采购项目询价函

各供应商：

大连市第五人民医院拟采购排痰机三台，预算9.75万元。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院排痰机采购项目”进行报价，报价超出采购预算的，视为无效。

一、采购需求

1.主要用途：用于术后、哮喘、支气管扩张症、慢性阻塞性肺气肿、慢性支气管炎等疾病的排痰治疗。

2.技术参数

| 序号 | 技 术 参 数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和推车可分离，方便单独使用。不是撑杆式，也不是一体机，适用于成人和儿童。 |  |  |
| 2 | 电源电压 | AC.220V±22V，频率50HZ±10HZ |  |
| 3 | 输入/输出功率 | 大于等于160W |  |
| 4 | 电机旋转方向 | 逆时针 |  |
| 5 | 叩击输出 | 单路输出 |  |
| 6 | 频率控制 | 10—60HZ，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制 |  |
| 7 | 时间控制 | 0—60min，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制,可自动停机 |  |
| 8 | 输出速度 | 600转/分—3600转/分 |  |
| 9 | 振动幅度 | 4mm-8mm |  |
| 10 | 患者漏电流 | ≤40微安 |  |
| 11 | 灵活升级端口 | 程序可升级 |  |
| ＊12 | 叩击头 | 叩击头 | 直径约70mm，聚氨酯海绵，适用于儿童或身体中小的敏感部位，与叩击接合器相连，常用于儿童体位引流。 |
|  |  | 叩击头 | 直径约100mm，软聚氨酯海绵组成，常用于老年人或敏感病人体位引流。 |
|  |  | 叩击头 | 直径约100mm，较硬滑面橡皮，当使用其边缘或形成某一角度时，可产生明显的叩击或叩击——振动联合效果。 |
|  |  | 叩击头 | 轭状，宽度约140mm，有两个接触点，可用于病人胸、背和前后的两侧治疗。 |
|  |  | 叩击接合器 | 用于体位引流时从叩击头的整个表面获得完整的叩击效果，使面板产生的振动作用转变为叩击作用。 |
| ＊13 | 五种自动 叩击模式 | P1自动叩击模式 | 变频15—20HZ；适合手术后危重病人或敏感性病人 |
|  |  | P2自动叩击模式 | 变频范围15—25HZ；适合体质较弱，或瘦小病人 |
|  |  | P3自动叩击模式 | 变频范围20—25HZ；适合体质较好或需要治疗的病人 |
|  |  | P4自动叩击模式 | 变频范围20—30HZ；适合体质强壮或肥胖病人 |
|  |  | 自定义叩击模式 | 用户可按照自己的叩击经验设计叩击程序。 |

3.配置要求

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单路输出主机 | 台 | 1 |
| 2 | 推车 | 套 | 1 |
| 3 | 叩击结合器 | 个 | 1 |
| 4 | 叩击头（直径约70mm，聚氨酯海绵） | 个 | 1 |
| 5 | 叩击头（直径约100mm，软聚氨酯海绵组成） | 个 | 1 |
| 6 | 叩击头（直径约100mm，较硬滑面橡皮） | 个 | 1 |
| 7 | 叩击头（轭状，宽度约140mm，有两个接触点） | 个 | 1 |
| 8 | 电源线 | 条 | 1 |

二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2020年9月3日13:00前送至大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办），逾期者视为放弃。

三、报价须知

1.报价文件中应包含设备报价单、技术参数及采购需求响应表（详见附件）、营业执照、医疗器械注册证（不纳入医疗器械管理的除外）、生产厂家授权书、产品彩页（非必须）。

2.报价文件须每页加盖公章并密封完好。

3.技术参数及采购需求响应表与产品彩页不一致时，以产品彩页为准。

4.未响应“★”的条款的投标文件为无效文件。

5.如果投标文件中的报价单的设备是医疗器械，设备的名称、型号、规格须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致，如二者不一致，则视为无效投标。

6.中标方合同中所签订的医疗设备标牌名称、规格、型号须与医疗器械注册证的名称、型号、规格保持一致；非医疗设备的名称、规格、型号须与设备标牌名称、型号、规格保持一致。因二者不一致导致的设备验收不通过的风险，由中标方承担。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且报价最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货物质保期壹年。供方应于货物安装、调试完毕并最终验收合格后的15工作日内向我方开具全款增值税普通发票，我方收到发票后的30个工作日内以支票或电汇的形式向供方支付全部合同款。

六、联系方式

名称：大连市第五人民医院采购办

联系人：刘天明、蒲宽

联系电话：0411-84244322

地址：大连市第五人民医院（黄河路890号）机关综合楼（F座）307室（采购办）

附件：1.排痰机技术参数及采购需求响应表

2.排痰机配置需求响应表

大连市第五人民医院

2020年8月28日

附件1：

排痰机技术参数及采购需求响应表

| 序号 | 技 术 参 数 |  |  | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机和推车可分离，方便单独使用。不是撑杆式，也不是一体机，适用于成人和儿童。 |  |  |  |
| 2 | 电源电压 | AC.220V±22V，频率50HZ±10HZ |  |  |
| 3 | 输入/输出功率 | 大于等于160W |  |  |
| 4 | 电机旋转方向 | 逆时针 |  |  |
| 5 | 叩击输出 | 单路输出 |  |  |
| 6 | 频率控制 | 10—60HZ，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制 |  |  |
| 7 | 时间控制 | 0—60min，连续可调，高亮度数码管显示，微电脑控制,可自动停机 |  |  |
| 8 | 输出速度 | 600转/分—3600转/分 |  |  |
| 9 | 振动幅度 | 4mm-8mm |  |  |
| 10 | 患者漏电流 | ≤40微安 |  |  |
| 11 | 灵活升级端口 | 程序可升级 |  |  |
| ＊12 | 叩击头 | 叩击头 | 直径约70mm，聚氨酯海绵，适用于儿童或身体中小的敏感部位，与叩击接合器相连，常用于儿童体位引流。 |  |
|  |  | 叩击头 | 直径约100mm，软聚氨酯海绵组成，常用于老年人或敏感病人体位引流。 |  |
|  |  | 叩击头 | 直径约100mm，较硬滑面橡皮，当使用其边缘或形成某一角度时，可产生明显的叩击或叩击——振动联合效果。 |  |
|  |  | 叩击头 | 轭状，宽度约140mm，有两个接触点，可用于病人胸、背和前后的两侧治疗。 |  |
|  |  | 叩击接合器 | 用于体位引流时从叩击头的整个表面获得完整的叩击效果，使面板产生的振动作用转变为叩击作用。 |  |
| ＊13 | 五种自动叩击模式 | P1自动叩击模式 | 变频15—20HZ；适合手术后危重病人或敏感性病人 |  |
|  |  | P2自动叩击模式 | 变频范围15—25HZ；适合体质较弱，或瘦小病人 |  |
|  |  | P3自动叩击模式 | 变频范围20—25HZ；适合体质较好或需要治疗的病人 |  |
|  |  | P4自动叩击模式 | 变频范围20—30HZ；适合体质强壮或肥胖病人 |  |
|  |  | 自定义叩击模式 | 用户可按照自己的叩击经验设计叩击程序。 |  |

附件2：

排痰机配置需求响应表

| 序号 | 配件名称 | 单位 | 数量 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单路输出主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 推车 | 套 | 1 |  |
| 3 | 叩击结合器 | 个 | 1 |  |
| 4 | 叩击头（直径约70mm，聚氨酯海绵） | 个 | 1 |  |
| 5 | 叩击头（直径约100mm，软聚氨酯海绵组成） | 个 | 1 |  |
| 6 | 叩击头（直径约100mm，较硬滑面橡皮） | 个 | 1 |  |
| 7 | 叩击头（轭状，宽度约140mm，有两个接触点） | 个 | 1 |  |
| 8 | 电源线 | 条 | 1 |  |